《石墨及石墨制品中卤素含量的测定 离子色谱法》

编制说明

《石墨及石墨制品中卤素含量的测定 离子色谱法》

标准编制工作组

一、工作简况

（一）任务来源

本文件依据工信厅科函〔2026〕105号文《工业和信息化部办公厅关于印发2026年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，制定《石墨及石墨制品中卤素含量的测定 离子色谱法》行业标准，项目计划号为2026-0034T-JC。本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。

（二）主要工作过程

本标准于2026年3月中旬收到立项通知。接到制定任务后，成立了标准起草小组。起草小组首先查阅了石墨卤素含量测定国内外相关的标准文献，并对石墨及其制品中卤素含量测试方法现状进行了调研，采集有代表性的石墨样品进行了试验验证及测试分析，并征求了部分专家意见，形成了标准工作组讨论稿。

2026年4月22日在陕西省咸阳市召开了《石墨及石墨制品中卤素含量的测定 离子色谱法》行业标准线上研讨会，全国非矿标委会委员及全国有关生产企业、用户代表参加了会议。本次会议中对本标准工作组讨论稿中涉及的试验方法等内容进行了仔细认真的讨论，参会的专家和代表提出了意见和建议。标准起草小组之后对提出的意见进行整理，对标准工作组讨论稿进行修改和完善，并做了大量的验证试验，形成了标准的征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容确定依据

（一） 标准编写原则

本标准根据我国石墨及石墨制品行业对卤素（氟、氯、溴）含量测定的实际需求及生产质量控制现状而制定。结合石墨基体复杂、卤素含量低、测定干扰大等实际情况，我们对所收集的国内外相关检测方法进行了对比与分析，使本标准既保持方法学上的先进性，又能适合我国石墨行业实验室的设备条件与技术能力。通过对国内主要石墨生产企业和下游使用单位对卤素限量及检测精度的要求进行系统分析，制定了本标准的范围、方法提要、试剂和材料、仪器设备、样品制备、试验步骤、结果计算、精密度。

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则的规定进行编写和表述。

- 标准主要内容及确定依据

- 1、适用范围

本文件规定了离子色谱法测定石墨及石墨制品中氟、氯、溴含量的方法提要、试剂和材料、仪器设备、样品制备、试验步骤、结果计算和精密度。

本文件适用于石墨及石墨制品中卤素含量的测定。测定范围：氟：0.2 μg/g～2000μg/g；氯：0.2 μg/g～500 μg/g；溴：1.0 μg/g～200 μg/g。

- 2、方法提要

样品在燃烧单元中高温裂解燃烧，其中的氟、氯、溴转化为挥发性气体化合物，经冷凝后进入吸收单位并被含有氢氧化钠弱碱性溶液吸收、定容。吸收液中的氟离子、氯离子和溴离子再转入离子色谱仪，以色谱峰的保留时间定性、外标法定量。

- 试剂和材料

（1）除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合 GB/T 6682 规定的一级水。

（2）氧氧化钠溶液：质量分数30% ，优级纯。

（3）无水碳酸钠：优级纯。

（4）无水碳酸氢钠：优级纯。

（5）氢氧化钾：优级纯。

（6）氟离子、氯离子、溴离子标准储备液（1000 mg/L）：按GB/T 602方法配制或直接使用国家有证标准溶液。

（7）氟、氯、溴混合标准溶液(100 μg/mL) :准确移取氟离子、氯离子、溴离子标准储备液(3.6)各10.0mL于100 mL聚四氟乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

（8）氩气：纯度不低于99.999% 。

（9）氧气：纯度不低于99.999% 。

（10）样品舟：陶瓷或石英材质，长约 40 mm，宽约 10 mm，高约 8 mm。使用前应在1050℃的高温炉中燃烧 2 h。

- 仪器设备

- （1）分析天平：感量不低于0.1 mg。

- （2）燃烧离子色谱仪：配有燃烧裂解模块、气体吸收模块、离子色谱仪分析模块（配有抑制器、阴离子分离柱、电导检测器）。燃烧离子色谱仪测试条件示例见附录A。

- （3）移液器：20μL～200μL，100μL～1000μL。

- （4）锷式破碎机、盘磨仪或球磨仪。

- （5）干燥箱：使用工作温度105 ℃～110 ℃，温度偏差±5 ℃。

- 样品制备

- （1）样品预处理。

- （2）粉碎与过筛。

- （3）干燥。

- 试验步骤

- （1）标准工作曲线的绘制。

- （2）空白试验。

- （3）试料测试。

- 结果计算

- 精密度

三、主要试验情况分析

验证试验是根据先进科学、合理可行的原则，通过对试验数据的分析、处理和试验过程的观察等，制定标准的试验条件及试验方法，保证本标准所列的各项试验方法建立在科学、可行的基础上，使技术指标具有一定的代表性。为了考察本标准的实用性，同时也使本标准更具说服力，在本标准的制定过程中，工作组从国内收集到石墨样品并进行测试，具体验证结果见下表。

表1   氟含量重复性试验

| 实验室 | 序号 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 1.00 | 1431.80 | 1.04 | 0.28 | 202.49 |
|  | 2.00 | 1401.55 | 1.02 | 0.31 | 208.75 |
|  | 3.00 | 1479.02 | 1.08 | 0.32 | 203.50 |
|  | 4.00 | 1437.23 | 1.00 | 0.28 | 215.81 |
|  | 5.00 | 1387.23 | 0.99 | 0.28 | 211.67 |
|  | 6.00 | 1442.71 | 1.01 | 0.31 | 207.50 |
|  | 7.00 | 1393.73 | 1.00 | 0.30 | 210.97 |
|  | 平均值 | 1424.75 | 1.02 | 0.30 | 208.67 |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | 2.29 | 3.03 | 4.86 | 2.24 |
| 实验室2 | 1.00 | 1485.00 | 1.02 | 0.30 | 191.70 |
|  | 2.00 | 1440.00 | 1.03 | 0.32 | 200.00 |
|  | 3.00 | 1507.00 | 0.98 | 0.28 | 196.30 |
|  | 4.00 | 1457.00 | 0.93 | 0.30 | 199.00 |
|  | 5.00 | 1469.00 | 1.03 | 0.30 | 201.00 |
|  | 6.00 | 1416.00 | 1.03 | 0.30 | 190.10 |
|  | 7.00 | 1521.00 | 1.03 | 0.28 | 196.20 |
|  | 平均值 | 1470.71 | 1.01 | 0.30 | 196.33 |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | 2.51 | 4.05 | 4.79 | 2.11 |
| 实验室3 | 1.00 | 1364.44 | 1.03 | 0.31 | 192.24 |
|  | 2.00 | 1428.64 | 0.94 | 0.30 | 200.21 |
|  | 3.00 | 1427.97 | 1.02 | 0.29 | 198.68 |
|  | 4.00 | 1349.08 | 1.05 | 0.31 | 198.09 |
|  | 5.00 | 1399.35 | 0.97 | 0.28 | 202.73 |
|  | 6.00 | 1458.13 | 1.05 | 0.30 | 205.87 |
|  | 7.00 | 1329.44 | 1.03 | 0.27 | 200.52 |
|  | 平均值 | 1393.87 | 1.01 | 0.29 | 199.76 |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | 3.41 | 3.88 | 4.95 | 2.12 |

从以上试验数据可以看出，不同石墨样品的氟含量在1号实验室测定结果的相对标准偏差分别为2.29%、3.03%、4.86%、2.24%，2号实验室测定结果的相对标准偏差分别为2.51%、4.05%、4.79%、2.11%，3号实验室测定结果的相对标准偏差分别为3.41%、3.88%、4.95%、2.12%。

表2   氯含量重复性试验

| 实验室 | 序号 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 1.00 | 272.23 | 19.97 | 2.44 | 139.29 |
|  | 2.00 | 284.04 | 21.34 | 2.52 | 136.40 |
|  | 3.00 | 279.21 | 21.58 | 2.57 | 133.94 |
|  | 4.00 | 278.48 | 20.39 | 2.38 | 139.09 |
|  | 5.00 | 283.42 | 19.43 | 2.65 | 138.52 |
|  | 6.00 | 255.53 | 20.09 | 2.67 | 145.83 |
|  | 7.00 | 278.67 | 20.35 | 2.42 | 135.36 |
|  | 平均值 | 275.94 | 20.45 | 2.52 | 138.35 |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | 3.55 | 3.72 | 4.60 | 2.79 |
| 实验室2 | 1.00 | 288.70 | 19.76 | 19.76 | 128.50 |
|  | 2.00 | 303.90 | 18.24 | 18.24 | 132.90 |
|  | 3.00 | 277.10 | 18.77 | 18.77 | 127.60 |
|  | 4.00 | 282.50 | 19.65 | 19.65 | 133.00 |
|  | 5.00 | 292.10 | 20.15 | 20.15 | 138.30 |
|  | 6.00 | 303.20 | 20.13 | 20.13 | 130.60 |
|  | 7.00 | 282.10 | 20.16 | 20.16 | 133.50 |
|  | 平均值 | 289.94 | 19.55 | 19.55 | 132.06 |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | 3.61 | 3.88 | 3.88 | 2.72 |
| 实验室3 | 1.00 | 275.57 | 19.04 | 2.45 | 131.41 |
|  | 2.00 | 308.37 | 19.69 | 2.57 | 129.33 |
|  | 3.00 | 281.80 | 19.77 | 2.53 | 131.69 |
|  | 4.00 | 287.56 | 19.83 | 2.64 | 130.88 |
|  | 5.00 | 293.36 | 19.35 | 2.50 | 139.09 |
|  | 6.00 | 283.98 | 20.52 | 2.77 | 127.71 |
|  | 7.00 | 291.40 | 18.12 | 2.40 | 132.58 |
|  | 平均值 | 288.86 | 19.47 | 2.55 | 131.82 |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | 3.63 | 3.86 | 4.90 | 2.73 |

从以上试验数据可以看出，不同石墨样品的氯含量在1号实验室测定结果的相对标准偏差分别为3.55%、3.72%、4.60%、2.79%，2号实验室测定结果的相对标准偏差分别为3.61%、3.88%、3.88%、2.72%，3号实验室测定结果的相对标准偏差分别为3.63%、3.86%、4.90%、2.73%。

表3   溴含量重复性试验

| 实验室 | 序号 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 1.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 2.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 3.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 4.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 5.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 6.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 7.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 平均值 | ND | ND | ND | ND |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | - | - | - | - |
| 实验室2 | 1.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 2.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 3.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 4.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 5.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 6.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 7.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 平均值 | ND | ND | ND | ND |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | - | - | - | - |
| 实验室3 | 1.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 2.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 3.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 4.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 5.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 6.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 7.00 | ND | ND | ND | ND |
|  | 平均值 | ND | ND | ND | ND |
|  | 相对标准偏差 RSD/% | - | - | - | - |

从以上试验数据可以看出，不同石墨样品的溴含量在同一实验室及不同实验室均未检出。

从以上验证试验数据来看，企业所提供不同规格石墨样品同一实验室和不同实验室的卤素含量试验结果平行性及一致性较好，样品偏差也在要求范围内。因此，本标准试验方法的采用是合理可行的、也是完全可靠的。

四、标准中涉及专利情况

本标准经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

石墨是重要工业矿物原料，其中高纯石墨被广泛应用于新能源电池、航空航天、核工业、电子器件及半导体等领域。2023年，我国石墨年需求量约为184万吨，年产量约为130万吨，高纯石墨产量为6.8万吨，年需求量则突破12万吨，供需缺口显著。2023年我国石墨产量达到130万t，同比上涨13%，相关生产企业约450余家，石墨生产行业正朝着高端化、精细化和多元化的方向迈进。在高端化方面，随着科技的不断进步，对石墨的纯度和性能要求越来越高，高品质石墨的生产技术不断创新和提升，在新能源汽车、储能技术、高科技应用等领域的需求推动下，石墨行业将继续保持增长态势。

光伏、第三代半导体、电子信息、核工业等领域对石墨材料的纯度有很高要求（通常灰分含量≤5ppm），目前国内外生产高纯石墨的通常做法是根据石墨耐高温且不与卤素反应而杂质能被卤化成低沸点的卤化物而挥发除掉的原理，把石墨制品放入高温炉中于2200℃左右通入卤素气体进行提纯。石墨虽然不与卤素反应，但石墨是一种多孔材料，若纯化后清洗不彻底，纯化制品的孔隙中会吸附残存一定的卤素。残存卤素含量的高低直接影响到石墨的后期应用领域，如锂离子电池石墨负极材料、核石墨等对卤素含量都有严格的限量要求。因此，准确测定石墨材料中的卤素含量具有重要的现实意义。

目前，国内外无石墨中卤素含量测定标准，无法为相关产业提供科学的检测技术支撑，不利于我国石墨产业发展。因此，研究制定石墨材料卤素含量测试方法标准，对于创建自主知识产权的技术标准，开发我国石墨产业发展急需的检测技术具有重要的理论和现实意义。郴州市产商品质量监督检验所已开展项目所述检测方法研究开发多年，并已为相关单位的核用石墨粉、石墨干膜润滑剂等产品提供卤素含量检测服务。我国石墨中氯元素测定主要为分光光度法、石墨的主要化学元素组成是碳，碳可燃烧，据此特点，可将石墨样品在充有过量高纯氧气的密闭系统中完全燃烧，释放的气体中含有的卤素气体用特定溶液吸收，采用离子色谱外标法测定吸收液中的卤素含量，从而可精确测定出石墨材料中的卤素含量。

本标准的制定将促进石墨行业的整体提升，有助于企业准确、快捷、高效地检测石墨中的卤素含量，预计石墨年产量将以13.8%的速度增长，带来20亿元的经济效益。通过本标准的研制，填补标准缺失，为高纯石墨“卡脖子”问题提供标准支撑，规范石墨中卤素含量测定方法，促进我国石墨产业的快速发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

未采用国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本文件是按照GB/T 1.1-2020给出的规则新制定的，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准无任何冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

为了推广贯彻本标准，我们建议：

组织措施：标准颁布后，由全国非金属产品及制品标准化技术委员会举办《石墨及石墨制品中卤素含量的测定 离子色谱法》标准宣贯会。

技术措施：标准颁布后，由各质检机构依据本标准进行对石墨及石墨制品中卤素含量进行检验。

实施日期：本标准批准后，建议在六个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无。